PRARANCANGAN SISTEM PEMANTAUAN

DOSIS EKSTERNAL PERORANGAN

PEKERJA RADIASI PLTN

Sri Widayati, Yanni Andriani, Elfida

Pusat Teknologi Limbah Radioaktif - BATAN

ABSTRAK

PRARANCANGAN SISTEM PEMANTAUAN DOSIS EKSTERNAL PERORANGAN PEKERJA RADIASI PLTN. Telah dilakukan kajian mengenai prarancangan sistem pemantauan dosis radiasi eksternal untuk pekerja radiasi di Pusat Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Tujuan kajian ini adalah untuk memperoleh rancangan awal sistem dosimetri perorangan untuk radiasi eksternal pada pengoperasian sebuah PLTN. Kajian ini meliputi sumber radiasi, klasifikasi pekerja radiasi dan prarancangan sistem dosimeter untuk kondisi normal dan kecelakaan. Sistem pemantauan dosis eksternal perorangan PLTN menggunakan dosimeter perorangan baik untuk kondisi operasi normal maupun kondisi kecelakaan yang dipakai oleh pekerja radiasi. Kriteria pemilihan dosimeter perorangan mempertimbangkan antara lain: kepekaan, rentang dosis yang dideteksi, ketergantungan energi, respon dosimeter terhadap arah radiasi datang, ketepatan dan ketelitian, metode pemrosesan, metode evaluasi dosis, pengaruh terhadap mekanik, kenyamanan dalam penggunaan dan faktor ekonomi. Di dalam badge dosimeter perorangan kondisi normal hendaknya sudah terkandung di dalamnya unit dosimeter aktivasi untuk kondisi kecelakaan (dosimeter kekritisan). Periode pemantauan dosis eksternal perorangan dapat dilakukan dalam 2 minggu sampai dengan 3 bulan bergantung potensi paparan pekerjaan (occupational exposure) perorangan.

ABSTRACK

PREDESIGN OF PERSONNEL EXTERNAL DOSE MONITORING SYSTEM FOR A NUCLEAR POWER PLANT. Predesign of personnel external dose monitoring for radiation workers at nuclear power plant has been studied. The aim of this study is to provide preliminary design for personnel dosimetry system in the operation of a nuclear power plant. The study covers radiation sources, radiation workers classification and predesign of dosimeter system for normal and accident conditions. The monitoring system uses both personnel dosimeter for normal and accident conditions. Criteria for choosing personnel dosimeter such as sensitivities, range of doses, dependency on energy, response to radiation incident, accuracy and precision, process methods, dose evaluation methods, influence of dosimeter to mechanics, safety and economy. A dosimeter badge must contain a dosimeter for normal condition and an activation dosimeter for accident condition (criticality dosimeter). The period of monitoring is between 2 (two) weeks to 3 (three) months depends on potential occupational exposure to the individual.

PENDAHULUAN

Kebutuhan energi listrik semakin meningkat sesuai dengan meningkatnya perkembangan teknnologi. Pemenuhan kebutuhan energi listrik dari sumber energi konvensional semakin terbatas, untuk itu perlu adanya terobosan untuk mencari sumber energi listrik non konvensional. Pusat Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) merupakan salah satu alternatif dalam pemenuhan kebutuhan energi listrik. Pembangunan PLTN memerlukan prarancangan yang lengkap, integral dan memadai.

Bekerja di medan radiasi pada PLTN memberikan peluang untuk menerima dosis radiasi bagi pekerja radiasi. Penerimaan dosis radiasi oleh pekerja radiasi dapat diupayakan seminimal mungkin dengan menerapkan sistem proteksi radiasi yang memadai untuk skala PLTN. Salah satu sisi dari sistem proteksi radiasi di PLTN yang perlu diperhatikan adalah adanya sistem pemantauan dosis radiasi eksternal perorangan. Sistem pemantauan dosis eksternal perorangan mempunyai peran yang besar dalam kaitannya dengan besarnya dosis yang diterima oleh pekerja radiasi di PLTN. Untuk itu perlu adanya kajian tentang prarancangan sistem pemantauan dosis eksternal perorangan.

Dalam prarancangan sistem pemantauan dosis eksternal perorangan PLTN ini, bahasan meliputi sumber radiasi dan klasifikasi pekerja radiasi, prarancangan sistem dosimeter untuk kondisi normal dan kecelakaan serta prarancangan pemantauan dosis eksternal perorangan.

SUMBER RADIASI DAN KLASIFIKASI PEKERJA RADIASI

Sumber Radiasi

Beberapa tipe PLTN yang banyak digunakan sementara ini adalah Pressurized Water Reactor (PWR) dan Boiling Water Reactor ( BWR). Sumber radiasi dari masing-masing tipe reaktor tidaklah sama, tergantung dari tipenya, namun secara umum sumber radiasi dari suatu PLTN diantaranya adalah produk korosi yang teraktivasi, produk fisi, kelongsong bahan bakar bekas, inti reaktor, pendingin reaktor, sistem pengelolaan limbah radioaktif, fasilitas dekontaminasi dan fasilitas kalibrasi. Sumber-sumber radiasi ini dapat memberikan kontribusi dosis yang besar kepada pekerja radiasi jika tidak dikelola dengan benar.

Klasifikasi Pekerja Radiasi.

Klasifikasi pekerja radiasi di PLTN mirip dengan klasifikasi pekerja radiasi non- PLTN yaitu pekerja radiasi klas A dan pekerja radiasi klas B. Pekerja radiasi klas A adalah pekerja yang diperkirakan akan menerima dosis efektif melebihi 3/10 dari dosis efektif tahunan. Sedangkan pekerja radiasi klas B adalah pekerja radiasi yang diperkirakan akan menerima dosis efektif tidak melebihi 3/10 dari dosis efektif tahunan. [1]

PRARANCANGAN SISTEM DOSIMETER DALAM KONDISI NORMAL

Sistem pemantauan dosis eksternal perorangan PLTN sama dengan sistem pemantauan dosis eksternal perorangan non-PLTN yaitu dengan menggunakan dosimeter perorangan yang dipakai oleh setiap pekerja radiasi. Dosimeter perorangan yang akan digunakan untuk pekerja radiasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain: kepekaan, rentang dosis yang dideteksi, ketergantungan energi, respon terhadap arah radiasi datang, ketepatan dan ketelitian, metode pemrosesan, metode evaluasi dosis, pengaruh terhadap mekanik, kenyamanan dalam penggunaanya dan faktor ekonomi.[2]

Dosimeter perorangan yang mempunyai kepekaan yang baik adalah dosimeter yang mampu mendeteksi dengan baik terhadap setiap jenis radiasi yang mengenai dosimeter.

Dosimeter perorangan yang mempunyai rentang dosis yang luas artinya adalah bahwa dosimeter perorangan yang digunakan mampu mendeteksi radiasi dari dosis yang kecil sampai dengan dosis besar yang biasanya berkisar pada beberapa µSv sampai dengan Sv, dimana respon dosimeter terhadap dosis tetap linier baik pada daerah dosis yang tinggi maupun yang rendah.

Dosimeter perorangan yang dipilih sebaiknya tidak mempunyai kebergantungan terhadap energi, atau respon dosimeter terhadap radiasi energi rendah maupun energi tinggi tidaklah berbeda secara signifikan.

Dosimeter perorangan yang dipilih hendaknya mempunyai respon terhadap arah radiasi datang yang baik, misalnya pada arah datang radiasi 20° dan 40° tidak memberikan perbedaan respon yang signifikan dengan respon pada arah datang 0°.

Dosimeter perorangan yang dipilih harus mempunyai ketelitian dan ketepatan yang baik, agar dosis yang direkam oleh dosimeter perorangan sama dengan dosis radiasi yang diterima oleh pemakai dosimeter tersebut.

Dosimeter perorangan yang dipilih mudah dalam pengelolaannya dan pemrosesannya sehingga tidak memakan waktu lama dan sulit untuk mengetahui dosis yang direkam oleh dosimeter tersebut.

Dosimeter perorangan yang dipilih tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kondisi lingkungan sekitarnya, artinya bahwa adanya perubahan kelembaban dan suhu lingkungan atau ruangan tidak berpengaruh terhadap dosis yang direkam oleh dosimeter tersebut.

Dosimeter perorangan yang dipilih adalah dosimeter yang mempunyai ketahanan mekanik yang baik misalnya tahan goncangan, tahan getaran, tahan banting, tahan benturan dan tahan tekanan.

Dosimeter perorangan yang dipilih adalah praktis dan aman dalam penggunaannya, tidak mengganggu pemakai dalam melakukan aktivitas di medan radiasi.

Pemilihan dosimeter perorangan tidak lepas dari masalah ekonomi, untuk itu dipilih dosimeter yang secara ilmiah memenuhi kriteria dan juga secara ekonomi dapat diterima.

Jenis dosimeter perorangan yang ada di pasaran cukup banyak antara lain dosimeter thermoluminesensi (TLD), film, radiofotoluminesensi (RPL), dosimeter luminesensi yang dipicu dengan optik, dosimeter jejak zat padat, dosimeter gelembung, dosimeter pena dan dosimeter perorangan elektronik atau Electronic Personnel Dosemeter (EPD).

EPD merupakan dosimeter yang biasanya digunakan sebagai dosimeter pelengkap untuk medan radiasi tinggi dan ada kalanya digunakan pula sebagai dosimeter perorangan. EPD selain dapat digunakan untuk mendeteksi dosis kumulatif, juga dapat digunakan sebagai pembatas waktu yang dilengkapi dengan alarm dan pendeteksi laju dosis radiasi daerah kerja. Dosis yang direkam oleh EPD maupun dosimeter pena dapat dibaca langsung oleh pemakai.

PRARANCANGAN DOSIMETER DALAM KONDISI KECELAKAAN

Kecelakaan nuklir atau radiasi bukanlah suatu kondisi yang diinginkan, namun kondisi ini harus diantisipasi agar tatkala kondisi ini benar-benar terjadi dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

Untuk mengantisipasi kondisi kecelakaan nuklir, sebaiknya dirancang dosimeter perorangan dalam satu badge yang terdiri dari satu unit dosimeter perorangan untuk mendeteksi kondisi rutin atau normal dan dilengkapi dengan satu unit dosimeter aktivasi atau dosimeter kekritisan. Unit dosimeter aktivasi ini diproses hanya jika terjadi kecelakaan nuklir.

Manfaat dosimeter aktivasi selain untuk mengetahui dosis radiasi neutron baik neutron lambat maupun netron cepat juga bermanfaat untuk alat pemisah antara pekerja yang terpapari neutron dengan pekerja yang tidak terpapari neutron.

Secara umum kriteria dosimeter aktivasi yang diperlukan adalah peka terhadap radiasi neutron baik neutron lambat maupun neutron cepat, mudah dan sederhana dalam pemroresannya, mempunyai waktu paro yang tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang tatkala terkena radiasi neutron, mempunyai ketepatan dan ketelitian yang baik, tidak mudah rusak, bentuknya kecil dan sederhana sehingga mudah disisipkan ke dalam badge dosimeter perorangan yang dipakai pada kondisi normal. Untuk mendeteksi radiasi neutron lambat dan neutron cepat biasanya digunakan kombinasi dari beberapa jenis dosimeter aktivasi.

PRARANCANGAN PEMANTAUAN DOSIS EKSTERNAL

Pemantauan dosis radiasi perorangan harus diberikan kepada pekerja radiasi klas A dan secara umum tidak diharuskan untuk pekerja radiasi klas B. Namun jika pekerja radiasi klas A maupun pekerja radiasi klas B akan memasuki daerah pengendalian diharuskan diberikan satu atau lebih dosimeter perorangan. Untuk yang memasuki daerah pengendalian yang tidak rutin misalnya tamu, pengunjung atau orang yang bukan pekerja radiasi, maka tidak perlu diberikan dosimeter perorangan.

Jika pekerja radiasi hanya menerima dosis radiasi eksternal dan radiasi eksternal itu terdistribusi secara merata ke seluruh tubuh, dosimeter perorangan dipakai pada bagian tubuh yang paling mewakili penerimaan dosis. Untuk kondisi ini dosimeter personil dapat dipakai di bagian dada atau pinggang. Jika pekerja radiasi menerima dosis radiasi tidak merata atau tidak seragam, maka perlu adanya tambahan dosimeter perorangan pada tubuh yang diperhatikan, misalnya pada tangan, kaki dan mata dengan menggunakan dosimeter ektrimitas (misalnya dosimeter cincin, dosimeter tangan).

Setiap pekerja radiasi disediakan 2 (dua) dosimeter perorangan agar tatkala dosimeter perorangan diproses, maka pekerja radiasi tersebut masih tetap menggunakan dosimeter perorangan. Ada kalanya pekerja radiasi harus memakai lebih dari satu macam dosimeter perorangan pada saat sama, hal ini diperlukan untuk kelengkapan informasi penerimaan dosis yang diterima.

Pekerja yang diprakirakan menerima paparan internal harus dipantau dengan semestinya. Kontaminasi internal dapat dievaluasi dengan melakukan pencacahan seluruh tubuh untuk kontaminan pemancar gamma (γ) dan kontaminan pemancar lainnya dapat dilakukan dengan cara in-vitro yaitu dengan menganalisis ekskreta tubuh misalnya analisis contoh urin.

Pekerja radiasi yang dibutuhkan pada 1 unit PLTN berkisar antara 500 sampai dengan 600 pekerja radiasi.[9,10] Jumlah pekerja sebesar itu membutuhkan minimal sekitar 1000 sampai dengan 1200 buah dosimeter perorangan untuk pekerja radiasi. Jika yang digunakan TLD maka membutuhkan minimal 1 alat baca TLD (TLD reader) yang otomatis dan memerlukan 5 sampai dengan 10 tenaga pengelola dosimeter perorangan.

Pemantauan dosis radiasi perorangan di PLTN dapat dilengkapi dengan sistem pengendalian paparan perorangan (personal exposure control system) yang terdiri dari ruang komputer pengendali radiasi perorangan, dosimeter perorangan dan rak penyimpannya, alat pengendali masuk dan keluar daerah kerja radiasi, Whole Body Counter (WBC) dan monitor permukaan tubuh.

Komputer pengendali radiasi digunakan untuk merekam, mengolah dan menyimpan data dosis yang diterima pekerja radiasi. Dosimeter perorangan disimpan di tempat yang aman dari daerah radiasi (di luar daerah kerja radiasi). Dosimeter perorangan ini digunakan untuk mengetahui besarnya dosis radiasi eksternal yang diterima pekerja. Alat pengendali masuk dan keluar daerah kerja radiasi berfungsi untuk membatasi masuknya pekerja ke daerah radiasi. WBC digunakan untuk mencacah pekerja yang diperkirakan terkontaminasi internal radionuklida dan monitor permukaan tubuh digunakan untuk memastikan pekerja radiasi bebas dari kontaminasi permukaan.[12]

Frekuensi Pemantauan

Pemantauan dosis radiasi perorangan bagi pekerja radiasi di PLTN dapat dilakukan setiap 2 (dua) minggu sampai dengan 3 (tiga) bulan tergantung medan radiasi yang dihadapi. Untuk pekerja radiasi A dapat dilakukan pemantauan radiasi eksternal setiap 2 minggu atau 1 (satu) bulan, jadi setiap 2 (dua) minggu atau 1 bulan, dilakukan evaluasi terhadap dosimeter perorangan untuk mengetahui dosis yang diterima oleh pemakai. Sementara dosimeter perorangan dievaluasi, diberikan lagi dosimeter perorangan pengganti agar pekerja tidak pernah absen menggunakan dosimeter perorangan tatkala bekerja di medan radiasi. Untuk pekerja radiasi B yang mungkin memakai dosimeter perorangan, frekuensi evaluasi dosis dapat dilakukan dalam orde bulan misalnya 3 (tiga) bulan.

Pencacatan Dosis dan Penyimpanan Data Dosis Radiasi

Setiap dosis radiasi yang diterima pekerja baik radiasi eksternal harus dicatat dan disimpan secara baik. Penyimpanan dosis radiasi dilakukan baik cetak maupun elektronik. Penyimpanan dosis radiasi secara elektronik dipisahkan dengan penyimpanan dosis yang dicetak dan penyimpanan dipertahankan minimal 30 tahun setelah pekerja tersebut tidak bekerja lagi dengan radiasi. Penyimpanan dosis radiasi ini diatur sedemikian rupa sehingga mudah ditelusuri, tidak rusak, tidak mudah dicuri maupun tidak mudah terbakar jika terjadi kebakaran dan mudah diperoleh jika suatu saat diperlukan.

Setiap pekerja radiasi harus mempunyai kartu riwayat penerimaan dosis radiasi sejak awal bekerja dengan radiasi sampai akhir bekerja dengan radiasi. Dalam kartu riwayat penerimaan dosis ini hendaklah mencakup data yang lengkap dari pekerja yang terkait, misalnya: nama lengkap pekerja, nomor identifikasi, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, tanggal mulai bekerja dengan radiasi, klasifikasi pekerja radiasi, jenis radiasi yang ditangani, bidang pekerjaan, periode pemantauan, macam dosis radiasi, besarnya dosis radiasi, besarnya dosis radiasi (eksternal dan internal), satuan dosis dan besarnya dosis kumulatif pertahun.

Pencatatan dosis selain menggunakan sistem manual, dicatat pula secara komputerisasi yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang untuk mengetahui dosis pekerja radiasi kapanpun diperlukan.

Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan berkala untuk teknisi maupun manager teknis pengelola pemantauan dosis eksternal perorangan diperlukan dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam pengelolaan pemantauan dosis eksternal perorangan agar diperoleh hasil pemantauan dosis eksternal perorangan yang benar, cepat dan dipercaya.

KESIMPULAN

Prarancangan sistem pemantauan dosis eksternal perorangan PLTN dilakukan dengan menggunakan dosimeter perorangan yang digunakan oleh pekerja radiasi. Badge dosimeter perorangan yang dipakai oleh pekerja radiasi hendaknya sudah sekaligus mengandung unit dosimeter aktivasi (dosimeter kekritisan) di dalamnya dan siap dipakai setiap saat. Untuk kelengkapan informasi penerimaan dosis, adakalanya pekerja radiasi harus menggunakan lebih dari satu macam dosimeter perorangan pada saat yang sama. Sistem dosimeter perorangan yang digunakan oleh pekerja radiasi merupakan dosimeter yang telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dan dikelola oleh tenaga-tenaga yang kompeten. Periode pemantauan dosis radiasi eksternal dapat dilakukan dalam rentang waktu 2 minggu dan paling lambat 3 bulan, hal ini bergantung pada prakiraan besarnya dosis yang diterima pekerja radiasi dan frekuensi pemakaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- IAEA,” Radiation Protection During Operation of Nuclear Power Plants”, Safety Series No.50-SG-05, Vienna, International Atomic Energy Agency, 1983.

- KASE KENNETH R.ET ALL, ” The Dosimetry of Ionizing Radiation”, Academic Press Inc, USA, 1987.

- IAEA,” Design Aspects of Radiation Protection for Nuclaer Power Plants”, Safety Series N0.50-SG-D9,Vienna, International Atomic Energy Agency, 1985.

- IAEA,” Assessment of Occupational Exposure Due to External Source of Radiation”, Safety Guide No.RS-G-1.3, Vienna, International Atomic Energy Agency, 1985.

- IAEA,” Standarts for Protection Againts Ionizing Radiaiton and Safety ”, BSS 115, Vienna,International Atomic Energy Agency, 1996.

- IAEA,”Occupational Radiaiton Protection, Safety Guide No.RS-G-1.1, Vienna, International Atomic Energy Agency, 1999.

- IAEA,” Radiation Protection and Radioactive Waste Management in The Operational of Nuclear Power Plants”, Safety Series No. NS-G-2.7, Vienna, International Atomic Energy,1996.

- IAEA,” Radiation Protection Aspects of Design for Nuclear Power Plants, Safety Guide No.NS-G-1-13, Vienna, International Atomic Energy Agency, 2005.

- Korea Intitute of Nuclear Safety, ” Radiation Protection in The Republic of Korea”, Korea, November 2004.

- JANZEKOVIC Helena,” Radiation Protection Performance Indicator at The Nuclear Power Plant KRESKO”, Slovenian Nuclear Safety Administration, Ljlubljana, Slovenia, 2006

- IAEA,” Terminology Used In Nuclear Safety and Radiation Protection, Safety Glosary, 	Vienna, In ternational Atomic Energy Agency, 2007.

- Fuji Radiation Monitoring System, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0032